# 1、目的

# 通过在规定的时间间隔对公司质量管理体系进行内部审核，以验证质量管理体系是否符合标准要求，确保质量管理体系持续有效地保持、实施和改进。

# 2、范围

# 适用于公司定期对质量管理体系的内部审核。

# 3、术语和定义

| 序号 | 术语 | 定 义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量设备 | 实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准样品（标准物质）或辅助设备,以及它们的组合。 |
| 2 | 校准 | 在规定条件下，为确定测量仪器、测量系统的示值、实物量具或标准物质所代表的值与相对应的由参考标准确定的量值之间关系的一组操作。 |
| 3 | 标准物质 | 是一种已经确定了具有一个或多个足够均匀的特性值的物质或材料，作为分析测量行业中的“量具”。 |
| 4 | 测量过程 | 确定量值的一组操作。 |

# 4、职责和权限

| 部 门 | 主 要 职 责 描 述 |
| --- | --- |
| 质量安环部 | 1.负责测量设备的计量监管工作； 2.负责对测量设备从策划、购置、入厂验收、用前校准、周期校准、延期、准用、维修、降级、报废等全过程实施或组织实施动态管理； 3.负责对在用测量设备的使用和维护进行监督管理；4.负责热电偶和硬度块等消耗型量具采购申请的提请工作。 |
| 经营发展部 | 负责测量设备购置计划的审批、供应商的选择、合同签订、采购并组织开箱验收、安装调试，负责入厂校准送检的组织工作。 |
| 物资保障部 | 1.负责大型测量设备动力和机械等部件的维护和修理，以及备件的采购工作。 2.负责测量设备的保管、送检和测量设备档案归档。 |

# 5、工作程序

5.1 应保证测量设备的校准、检验、测量和试验过程有效

5.1.1 按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定,对照并能溯源到国际或国家测量标准。当无上述标准时，应记录校准或检定的程。

5.1.2 可进行调整或必要时再调整。

5.1.3 得到有效的识别，并确定其校准状态

5.1.4 防止可能使测量结果生效的调整。

5.1.5 在搬运、维护和储存期间防止损坏或失效。

5.1.6 生产和检验共用的设备用作检验前，应加以校准或检验并作好记录，以证明其能用于产品的接收。

5.1.7 对于第一次使用的测量设备，使用前应进行校准或检定合格，并保留记录。

5.2 测量设备需求的提出

5.2.1因工作需要购置、更新和制造测量设备（包括加工设备、工艺装备、试验设备上配装的测量仪表）时，应根据科研生产的实际需求确定被测对象的质量特性（公差、分辨力、测量范围等技术要求），向经营发展部提出技术条件和采购申请。

5.2.1.1 在对现有资源能否满足产品实现的要求进行分析的基础上，确定测量设备的配备计划，为保证产品符合规定的要求提供证据。

5.2.1.2 应根据不同需求和对技术参数/等级的不同要求，选择适宜的监视、测量装置，保证资源的合理使用。

5.2.2 质量安环部根据相关单位提出的质量特性，依据测量设备选用原则（测量特性、技术特性、经济特性）审查测量设备的选型。

5.2.2.1 测量设备选配要依据被测对象的质量特性要求，同时要兼顾测量设备的溯源性、可维修性、系列化和标准化要求。

5.2.2.2 测量设备的最大测量允许误差原则上必须不大于被测量特性允许误差的 1/4。

5.2.3 用于检定/校准、比对、工作的监视和测量装备的准确度必须符合国家检定系统及顾客的要求。

5.2.4 在制造、维修工装和设备时，工装和设备上配装的测量仪表等量具的选型也应兼顾测量设备选用原则。

5.2.5 如有特殊要求，可以使用非法定计量单位的测量设备，其转换及修正应按相应的规定执行。

5.3 测量设备的购置

5.3.1 相关单位/部门根据已确认的测量设备质量特性提出购置申请。

5.3.2 属于固定资产的测量设备，按照现行的设备购置申请程序办理。属于测量工具类的，按照现行的工具购置申请程序办理。

5.3.3 测量设备购置部门组织相关部门、供应商签订技术协议。

5.3.4 质量安环部参与购置测量设备技术协议的审查，负责对测量设备的适用性、测量特性、技术特性及溯源性进行审查，需要时，应根据生产需要和测量要求向供方提出计量方面的特殊要求。

5.3.5 经营发展部法务人员评估技术协议是否存在法律风险。

5.3.6 采购实施部门根据购置计划进行采购。

5.3.6 测量设备的供应商必须具有质量保证能力，国内要求有     标志，国外要求有相应资格证书，供应链管理部负责审查供应商资格

5.4 测量设备的验收

5.4.1 测量设备到货后，由采购实施部门组织开箱验收。

5.4.2 初步验收合格后，应保存装箱单、校准合格证、说明书等。使用单位/部门可根据需要自行复印或借阅说明书。

5.4.3 测量设备符合订货要求后，采购实施部门、质量安环部和使用单位/部门共同在验收单上签字。

5.5 入厂校准

5.5.1 所有新购测量设备均需进行入厂校准，校准合格后方可进入库房，对于不合格的测量设备由采购实施部门负责退货或调换。需要安装在生产现场的大型测量设备，可在现场校准。

5.5.2 供应商提供的三方校准机构出具的校准记录可以作为入厂校准依据，选用的三方校准机构应为我公司批准的有资质的供应商。

5.6 测量设备的保管和送检

5.6.1 测量设备的存放应符合定置管理的要求。

5.6.2 封存的测量设备应单独放置，并有明显的标记。

5.6.3 报废的测量设备必须立即撤离工作、试验或实验现场，并在其醒目处粘贴“禁用”标识，隔离存放。

5.6.3.1 暂时不能撤离的报废测量设备必须做出明显标记。

5.6.3.2 待处理的报废测量设备必须指定固定区域作为不合格区，此区域必须与存放合格测量设备的区域有明显的划分，且有“不合格区”的标记。使用单位应定期处理报废测量设备。

5.6.4 存放测量设备的环境应符合技术说明书的要求。

5.6.5 物资保障部库管员负责保管测量设备、送检测量设备，确保其准确度和处于良好状态，并在确认间隔之内。

5.6.6 测量设备到期前，兼职计量员收集需要检定的测量设备，并送到理化计量室由其外送检定。

5.6.7 所有在用测量设备应经过计量确认，并粘贴计量标识。

5.6.8 质量专用测量设备由质量安环部编写FM-S3-01-02《测试和校准技术要求单》交给库管人员进行后续定检。

5.6.9 通用测量设备由工厂技术部编写FM-S3-01-02《测试和校准技术要求单》交给库管人员进行后续定检。

5.7 测量设备维修、降级、报废

5.7.1 测量设备出现异常时，应立即停止使用并对由该设备测量造成的影响进行评估，填写FM-S3-01-01《测量设备处置单》并及时报送理化计量室，由理化计量室安排进行重新校准或修理。

5.7.2 如测量设备的准确度降低，需重新编制FM-S3-01-02《测试和校准技术要求单》确认新的技术指标，可以根据检定规程、相应的技术文件、工艺要求降级使用。降级后的测量设备新的技术指标应在设备上和原始记录上作出标注。

5.7.3 如果发现测量设备的校准结果只是在某一范围内是可以接受的，则限制其使用。限制使用的内容必须表达清晰，不能产生误解。限制使用的相关信息应在设备上和原始记录上作出标注。

5.7.4 如测量设备出现下列任一情形，则计量检定人员可提出测量设备报废意见，经理化计量室确认后，由测量设备使用部门办理报废手 续，填写表FM-S3-01-01《测量设备处置单》。报废的测量设备必须贴上“禁用”标识，隔离存放在指定地点，由理化计量室统一处理。

（1）经检定或校准不合格，且无法修复；

（2）因意外损坏，且无法修复；

（3）技术性能显著下降，维修后无法达到原技术指标，导致测量结果不准确，且无法降级使用；

（4）修理费用超过测量设备原价值的 80%；

（5）因技术落后淘汰并被新购置具有同类用途替代的测量设备。

5.7.5 随设备报废的计量仪表使用部门应提前报计量监管人员，计量监管人员提出报废后设备上仪表的处理意见。使用部门需出具设备报废单报废设备上配装的仪表。

5.7.6 理化计量室出具报废意见后，使用部门应按照相应程序完成报废手续，并将实物移交给财务部进行资产处置。

5.8 测量设备的封存

5.8.1 测量设备如果较长时间不使用，使用单位可以填写FM-S3-01-01《测量设备处置单》申请封存测量设备，随设备封存的测量设备还应出示设备主管部门的批准单，送理化计量室审查同意后执行。

5.8.2 理化计量室对单独封存的测量设备，签发封存标识，随设备封存的测量设备不单独贴封存标识而以该设备的封存或停用标记为准。

5.8.3 使用单位在测量设备启封时，须将启封的测量设备明细表和实物送理化计量室校准。

5.8.4 对于长期积压且使用单位确认不再使用的测量设备，使用单位应填写FM-S3-01-01《测量设备处置单》报理化计量室技术员，理化计量室技术员对闲置设备当前状态、停用原因、可利用价值等进行分析确认，明确对申报调拨或处置测量设备的处理意见，由设备使用单位按照闲置固定资产/工具管理程序进行公司内调拨或处置。

5.9 测量设备的丢失

5.9.1 如果测量设备丢失，使用单位应及时填写FM-S3-01-01《测量设备处置单》。

5.9.2 使用单位若在一个月之内找到该设备，凭公用签重新送检该设备，否则将注销该测量设备。

5.9.3 丢失的测量设备应按照GLTX-WZ-04-A《工具量具物资报废管理程序》程序进行赔偿。

5.10 测量设备的注销

5.10.1 公司内测量设备或安装在设备上的计量仪表从一个单位调拨给另一单位时，原单位应及时办理注销手续。

5.10.2 若测量设备（或仪表）将不在原使用单位出现时，原使用单位应填写FM-S3-01-01《测量设备处置单》申请注销测量设备，将情况（注销原因、测量设备型号规格、编号、用途、去向等）说明，由理化计量室批准后实施。

5.11 测量设备信息的管理

5.11.1 质量安环部理化计量室负责建立和维护FM-S3-01-04《测量设备台帐》。台帐中的信息可包括：测量设备名称、编号、型号、精度、量程、类别、制造商、设备原值、购入日期、检定周期、检定机构、检定方法、接收准则、计量状态（如合格、限用、报废等）、使用项目、处置单编号、技术指标单编号、固定资产编号。

5.11.2 质量安环部理化计量室在每月最后一周确认完下一个月到期需要检定的测量设备并制定检定计划。

5.11.3 质量安环部理化计量室每月按相关要求备份在用测量设备信息数据，并妥善保存。

5.12 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确定。

注：确认计算机软件满足预期用途能力的典型方法包括验证和保持其适用性的配置管理（技术状态管理）。

5.13 为保证校准结果的有效性，测量设备的校准、检验、测量和试验的环境条件必须符合相关规定的要求。

5.14 测量设备调整控制

5.14.1 在经确认的测量设备上，对影响其性能的调整装置进行封缄或采取其他保护措施，以防止未经授权的改变。

5.14.2 封缄的要求不适用于那些不需要外部参照物而由使用者自己调整的装置，如调零装置。

5.14.3 不是所有测量设备都需封缄。应规定需要封缄的测量设备，对需要封缄的调整或控制装置，以及封缄材料，如标签、封料、线材、油漆等。

5.14.4 封缄或保护装置的设计和实施应保证一旦改变将会被发现。

5.14.5 当封缄或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时应采取相应的措施。

5.14.6 防止对软件或固件进行未授权改变所用的写保护技术应当予以特别注意。

5.15 测量设备的使用要求

# 5.15.1 在用测量设备应具备满足预期使用要求的计量特性（如准确度、稳定性、测量范围和分辨力等）。

# 5.15.2 对于操作/使用较复杂的监视、测量装置，应编制易于操作的使用说明书，保证操作/使用的正确性。

# 5.15.3 使用测量设备时，必须按照使用说明书或操作规程的规定进行，严禁超负荷使用。

# 5.15.4 严禁使用未经计量确认的或不合格的测量设备。

# 5.15.5 严禁使用私有的测量设备验收产品。

# 5.15.6 对租用、借用的测量设备，使用前必须审查其检定合格证书，具有检定合格证书的方可使用。

# 5.15.7 用于产品检验的测量设备应具有识别标志，并原则上不能与生产人员共同使用同一个测量设备。

# 5.15.8 当使用单位的测量设备因科研生产需要，带到公司以外的地点使用时，应在理化计量室备案。对于可能超出有效期的测量设备，使用单位应制定计量保障措施。测量设备返回公司时也需要备案。

# 5.15.9 一旦发现测量设备的标识已损或超过确认间隔时，使用单位应立即停止使用该测量设备并通知理化计量室。理化计量室组织在测量设备上贴上“禁用”标识。

# 5.15.10 需用前校准的测量设备在使用前必须按照有关规定进行校准，并填写FM-S3-01-03《量具用前校准记录表》，校准记录保存三年。

5.16 测量设备应在受控的或已知满足需要的环境中使用，以确保有效的测量结果。

# 5.16.1 影响测量结果的环境条件可包括温度、温度变化率、湿度、照明、振动、尘埃量、清洁度、电磁干扰和其他因素。

# 5.16.2 设备制造者为正确使用其设备，通常提供设备规范，给出测量范围、最大负载、环境条件限制等。

5.17 测量设备使用人员

# 5.17.1 操作复杂测量设备时，应确保测量设备使用人员具有可证明的能力，可以按要求使用测量设备。对相关人员进行的上岗前培训内容中应包括测量设备的使用要求。

# 5.17.2 员工应认识到他们所承担的职责，清楚他们的活动对测量管理体系有效性和产品质量的影响。

# 5.17.3 可通过教育、培训和经验传授等方式使测量设备操作人员获得相应的技能，需要时通过测试和观察其表现来证明操作人员具备相应的能力。

# 5.17.4 测量设备的操作者就得到与测量设备计量确认状态有关的信息，包括所有的限制和特殊要求。

5.18 测量设备的维护要求

# 5.18.1 测量设备的使用单位/部门编制测量设备维护计划，保证使其处于完好、可用状态，以满足产品实现的要求。维护计划应包括检查点、检查/维护内容、检查时间、设定值，检查点的设置应包括测量环境、测量设备示值显示部件、运转机构、专用配件、备用工装/夹具等要素。

# 5.18.2 应按照监视、测量装置的产品使用/操作说明书的要求，做好日常和定期的保养与维护工作，保证装置的完好性。

# 5.18.3 使用单位的保管人员负责测量设备的日常和定期的维护工作。

# 5.18.4 测量设备使用前，要检查各个部位的运动是否正常，使用中要轻拿轻放，严禁野蛮操作。用后要擦拭干净，防止灰尘或杂物渗入运动部位，破坏仪器准确度。

# 5.18.5 使用人员不得私自改动封缄标识，不得私自拆卸或调修测量设备。

# 5.18.6 需要拆卸送检的测量设备，非测量设备维护人员在未经允许的情况下不得私自拆卸。

# 5.19 测量设备的搬运要求

# 5.19.1 搬运测量设备时，一定要有妥善的包装，保证防震、防潮、防碰撞。运送仪表时，使用单位应设计、制作、配备专用的运输箱，层、格兼备，分别放置仪表，不准使用软袋一次装运两块以上的仪表，不准使用箱、筐一类将仪表叠压其内进行搬运。

# 5.19.2 运输贵重的测量设备除妥善包装外，还应采取减震措施。长途运输应指定押运人员，作为运输的安全保障。

# 5.20 测量过程管理

# 5.20.1 测量设备和测量过程的需求为计量要求，这些要求可以从产品的规定要求或被校准、验证和确认的设备的规定要求中导出，可表示为最大允许误差、允许不确定度、测量范围、稳定性、分辨力、环境条件或操作者技能要求。

# 5.20.2 测量过程应在策划的受控条件下实现，以满足计量和检测要求。受控条件应包括使用经确认的设备、应用经确认有效的测量程序、可获得所要求的信息资源、保持所要求的环境条件、使用具备能力的人员、合适的结果报告方式、按规定实施监视。

# 5.20.3 测量设备的计量特性应适宜其预期用途。测量设备特性的例子包括测量范围、偏移、重复性、稳定性、滞后、漂移、影响量、分辨力、鉴别力(阈)、误差、死区。

# 5.20.4 一个测量过程的完整规范可包括所有有关设备的标识、测量程序、测量软件、使用条件、操作者能力和影响测量结果可靠性的其他因素。测量过程控制应根据形成文件的程序进行。

# 5.20.5 应保存记录以证明测量过程符合要求。应确保只有授权的人员才允许形成、修改、出具和删除这些记录。 记录内容包括：

# （1）实施的测量过程的完整表述，包括所用的全部要素(例如操作者、测量设备或核查标准)和相关的操作条件；
    （2）从测量过程控制系统获得的有关数据，包括有关测量不确定度信息；
    （3）根据测量过程控制数据的结果而采取的措施；
    （4）进行每个测量过程控制活动的日期；
    （5）有关验证文件的标识；

# （6）负责提供记录信息的人员标识；

# （7）人员能力(要求的和实际具备的)。

# 5.20.6 需要时，测量管理体系覆盖的测量过程都应评价测量不确定度。测量不确定度分析应在测量设备和测量过程的确认有效前完成。对所有已知的测量变化的来源应形成文件。

# 5.20.7 测量过程可能要求数据修正，例如由于环境条件所进行的修正。

# 5.21 用于科研生产的与质量、安全防护、环境监测、贸易结算有关的所有的测量设备必须经过计量确认，并具有完整有效的计量标识。按规定需粘贴防窜标识的测量设备，若使用单位/部门在接收和使用过程中，发现无防窜标识或防窜标识破损则立即停止使用并上报理化计量室。

# 5.22 在发生任何自然灾害或人为事故后，应对测量设备进行评估，对其有疑问时应重新进行校准或检定，以确保测量设备整体的准确性。

# 5.23 如使用单位有特殊要求，可以使用非法定计量单位的测量设备，其转换及修正按相应的规定执行。

# 5.24 使用单位对大型自动测量设备在初次使用前要进行运行检查。选择量值已知且性能稳定的测量设备（标准物质）作为核查标准，用自动测量设备对该核查标准进行测量，测量结果与核查标准的已知量值进行比较，使用单位将原始记录存档备查。必要时（设备出现故障维修后、软件变化或升级等）再次进行运行检查。

# 5.25 各单位要根据产品加工、生产的工艺过程和特点合理地设置测量控制点（简称测量点）。各测量点的测量设备的配备要合理，满足使用要求。

# 5.26 用于产品检验的测量设备应具有识别标志，当有特殊需要时必须要经过用前校准。若生产和检验共用同一个测量设备，该测量设备按检验用测量设备加以管理，并在使用前进行校准和校验并做好记录，以证明其能用于产品的接收。

# 5.27 选配（用）测量设备进行测量时，测量设备的最大测量允许误差原则上必须不大于被测量特性允许误差的 1/4。

# 5.28 测量设备档案记录的管理

# 应建立对产品检测有影响的测量仪器和设备的档案记录，坚持集中管理的原则，以确保档案记录的完整性和准确性。适用时，归档记录应包括：

# (1)设备出厂合格证及配件清单；
(2)设备使用说明；
(3)设备维护说明；
(4)初始校准记录；
(5)设备重大故障及相关维修、校准记录；
(6)设备搬迁及相关校准记录；
(7)设备重大维护（保养）及相关校准记录。

# 6、相关流程

# 7、引用文件

# 无

# 8、记录表格

# FM-S3-01-01 《测量设备处置单》

# FM-S3-01-02 《测试和校准技术要求单》

# FM-S3-01-03 《量具用前校准记录表》

# FM-S3-01-04 《测量设备台帐》